Věc: Dotaz k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „sestava pro Ramanovu spektroskopii

plynů“

Jeden z uchazečů nám položil tyto otázky:

1)  Jaké jsou pro Vás nejdůležitější spektrální oblasti, které by měly pokrývat mřížky spektrografu?

2)  Jakou lineární disperzi (nm/pixel) na výstupu požadujete?

Odpověď :

Měřeny budou především koncentrace kyslíku v základním, O2(X3(), a excitovaném, O2(1(g), stavu. Při daném nastavení mřížky by měl být zaznamenáván též dusík, který slouží jako kalibrační plyn. Pro tento účel byla zvolena mřížka 1200 l/mm, blazed 500 nm. Přehled jednotlivých částic udává následující tabulka.

| Molekula | Ramanova vibrační frekvence cm-1 | Vlnová délka zdroj 527nm |
| --- | --- | --- |
| O2(a1) | 1509 | 571,7 |
| O2(X3) | 1580,2 | 574,9 |
| O2(b3) | 1432 | 570 |
| N2 | 2330,7 | 600,8 |
| H2O | 3651,7 | 652,6 |

Mřížka 150 l/mm, blazed 500 nm byla zvolena pro náhled spektra v širokém rozsahu vlnových délek a mřížka 600 l/mm, blazed 300 nm pro případné využití spektrografu k jiným měřením v UV oblasti.

Vzhledem k blízkosti píků jednotlivých stavů kyslíku je potřeba co nejmenší hodnota lineární disperze, tj. < 0,06 nm/pixel.

V Praze dne 17.3.2010

Za zadavatele:

Ing. Miroslav Čenský, Ph.D.